DC power supply

直流稳压电源

RK-D系列直流电源产品使用说明书

目录

安全概要.................................................1

第一章 概述...........................................3

- 第二章 操作说明.................................11

第三章 维护.........................................14

第四章 性能指标.................................16

第五章 产品有毒有害物质申明.........19

第六章 保修服务.................................20

保修卡 ..................................................22

性能指标若有变动恕不另作声明。

- 安全概要

这章节包含了操作电源和储藏环境必须遵循的重要安全说明，为确保您的人身安全，请在操作之前熟读以下操作说明，确保电源供应器在最佳的工作环境。

| 安全指南 |  |
| --- | --- |
| 一般介绍 | - 不要放置重物在机壳上。 - 避免严重撞击或不当的处置导致机器损坏。 - 连接仪器时需采取预防静电放电的措施。 - 不要阻挡或隔离风扇通风口。 - 除非是专业人员，请勿打开机器。 |
| 电源供应 | - AC输入电压：220V±10%，50Hz (110V输入或100V/220V手动切换) - 电源线的接地线需连接到接地端，以避免电击。 |
| 保险丝 | - 开机前确保使用正确的保险丝型号。 - 为防止火灾，要替换符合型号和额定值的保险丝。 - 替换保险丝前先切断电源，排除造成保险丝损坏的原因。 |
| 清洁机器 | - 清洁前先切断电源。 - 使用温和的洗涤剂和清水沾湿柔软的布，不要直接喷洒清洁剂。 - 不要使用化学或清洁剂含研磨的产品例如苯、甲苯、二甲苯和丙酮。 |
| 操作环境 | - 使用地点：室内，避免直接日晒，灰尘以及强烈磁场的地方。 - 相对湿度：<80% - 海拔：<2000m - 温度：5℃ 到 40℃ |
| 存储环境 | - 位置：室内 - 相对湿度：<70% - 温度： 0℃ 到 70℃ |

- 第一章 概述

本系列产品是一款单输出的直流稳压电源，LED数字显示，可同时显示电压、电流、功率和输出等效电阻，电压电流连续可调。

  - 功能特点

- LED数字显示，简单直观显示电源输出的电压、电流、功率和输出等效电阻。

- 稳压、稳流自动切换

- 具有输出控制开关，控制更加灵活

- 过压，过流、过功率、过温度、短路保护

- 方便且快速的操作界面

- 温控风扇转速使仪器具有低噪声，风扇寿命更长久

- 输出关断状态下可预先设计电压值，电流值，方便操作

- 1.2 前后面板

前面板图

- 电压显示：打开电源输出时显示当前输出电压值，单位：伏特（V），关断输出时显示设置电压值。

２、电流显示：打开电源输出时显示当前输出电流值，单位：安培（A），关断输出时显示设置电流值

3、功率显示：打开电源输出时显示当前输出功率值，单位：瓦特（W）；关断电源输出时显示“0.000”。

4、电源负载等效电阻显示：打开电源输出时显示当前电源负载等效电阻值，显示范围0.000R~9999R,超出范围显示“----”。

5、输出ON/OFF键：可直接控制电源输出通断状态。绿色表示输出状态为打开（ON）；红色表示当前输出状态为关断（OFF）。

6、电源开关：用于打开或关闭电源，按下后的状态为打开。

7、输出负极：电源输出负（-）极；输出电流范围：0~10A，2400W（含）以上的机型不带此端口。

8、输出正极：电源输出正（+）极；输出电流范围：0~10A，2400W（含）以上的机型不带此端口。

9、接地端子：安全地线端子，与电源外壳相连，2400W（含）以上的机型不带此端口；

10、OT指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过温保护状态中。

11、C.C.稳流指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳流工作状态中。

12、电流细调：用于精细调节稳流时的电流值，与粗调电流旋钮配合调节稳流值。

13、OP指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过功率保护状态中。

14、电流粗调：用于粗略调节稳流时的电流值，与细调电流旋钮配合调节稳流值。

15、OC指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过流保护状态中。

16、C.V.稳压指示灯：此灯亮时表示电源当前处于稳压工作状态中。

17、电压细调：用于精细调节稳压时的电压值，与粗调电压旋钮配合调节稳压值。

18、OV指示灯：此灯亮时表示电源当前处于过压保护状态中。

19、电压粗调：用于粗略调节稳压时的电压值，与细调电压旋钮配合调节稳压值。

后面板图

1、SENSE输入负极：电源输出电压负极远端取样点; （默认不带此接口）

2、SENSE输入正极：电源输出电压正极远端取样点; （默认不带此接口）

3、输出正极：电源输出正（+）极；输出电流范围：0~最大额定值。

4、输出负极：电源输出负（-）极；输出电流范围：0~最大额定值。

5、散热风扇通风口：用于电源风冷散热。可根据电源当前输出功耗的状况智能调节风扇转速，有效降低风扇噪音及延长风扇的寿命。

6、接地端子：地线端子，与电源外壳相连；

7、保险丝座：内装有电源保险丝，用一字螺丝刀撬开可更换。注：2400W（含）以上的机型不带保险丝座，内置断路器。

8、电源输入插座：交流电输入口，2400W（含）以上机型此处引出一条电缆线接输入交流电。

9、输入电源切换开关：AC110V/220V输入切换开关（默认不带此切换开关）。

10、通信接口：RS232/RS485/USB等接口，可通过此接口与电源的控制CPU进行通信，读取电源的输出值（默认不带此通信接口）；

- 1.3 首次使用

- 1.3.1连接电源

- 输入电源需求

输入电源详情请参考第四章性能指标。

- 检查保险丝

仪器出厂时，已安装合适的保险丝。

- 连接仪器电源线

请使用附件提供的电源线将仪器连接至交流电源。2400W（含）以上的机型将电源引出的电缆线直接接入交流电源。

为避免电击，请确认仪器已经正确接地。

- 1.3.2通电检查

按下前面板电源开关键，接通电源，“ON/OFF”键的背光显示红色，电源输出处于关断状态，按下“ON/OFF”键，“ON/OFF”键的背光显示绿色，电源已打开输出。

提示：关机后若再次开机，请保证两次的开机时间间隔大于5s。

- 1.33输出检查

输出检查可确保仪器能正确响应前面板操作，并输出额定值。输出检查包括通道空载时的电压输出和短路时的电流输出。

- 输出开关

欲打开电源输出，按下“ON/OFF”键，其背灯变绿色；再次按下该键将关闭输出，背灯变红色。

- 电压输出检查

- 仪器空载时，打开电源键，确认电流旋钮设置稳流值不为0；

- 按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳压输出状态(C.V.灯亮)。检查电压是否能从0调整到最大额定值。

- 电流输出检查

- 打开电源键；

- 调节电压旋钮旋使电源输出电压值为3-5V中的任意值。再按“ON/OFF”键断开输出；

- 使用一根电线将前面板输出端子短接；

- 按下“ON/OFF”键打开输出，待其背灯变绿色后，通道处于稳流输出状态(C.C.灯亮)。检查电流能否从0调整到最大额定值。

第二章 操作说明

- 2.1 稳压输出

电源提供两种电源输出模式：稳压输出（CV）和稳流输出（CC）。

CV模式下，输出电压直接由电压粗细调两个旋钮控制；CC模式下，输出电流由电流粗细调两个旋钮控制。例如：电压设为16V，电流设为最大额定值，接入负载为8Ω/300W。16V/8Ω = 2A < 最大额定值，所以稳压输出16V、2A的电源。

操作步骤：

- 打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

- 电压设置：调节电压粗细调两个旋钮将电压值设为16V。

- 电流设置：调节电压粗细调两个旋钮使稳流值至最大额定值。

- 连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

- 打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳压输出模式。

提示：在CV模式下，若因负载变化导致输出电流超过设定值，仪器将根据当前设置的电流值切换到CC模式，并且输出电压也将成比例的减小。此时，可增大电流设定值恢复CV输出。

- 2.2 稳流输出

例如：电压设为16V，电流设为最大额定值5A，接入负载为1Ω/300W。由于1Ω×5A = 5V < 16V，而16V/1Ω = 16A > 5A，所以该通道稳流输出5V、5A的电源。

操作步骤：

- 连接输出引线：将仪器输出端子按下图所示方式与负载相连。

不正确的连接可能导致本产品或连接到本产品的设备损坏。

- 打开电源：按电源键，启动仪器进入工作状态。

- 电压设置：调节电压粗细调两个旋钮将电压值设为16V。

- 电流设置：调节电压粗细调两个旋钮使稳流值至最大额定值。

(5) 打开输出：按下“ON/OFF”键（对应背灯亮绿色），仪器将工作在稳流输出模式下。

提示：在CC模式下，若因负载变化导致输出电压超过设定值，仪器将根据当前设置的电压值切换到CV模式，并且输出电流也将成比例的减小。此时可增大电压设定值恢复CC输出。

- 维护

- 3.1 定期检查

- 在产品使用过程中，为保证产品能够达到其最佳工作状态，请做定期检查。

- 检查电源供应器电源输入插座是否被烧坏。检查电源输出端子是否有松动。

- 3.2 保险丝的替换

步骤：

（1）拿走电源线，然后用小螺丝刀取走保险丝盒。如图1：

（2）替换保险丝。如图2：

图1                 图2

保险丝规格：

功率≤1200W的机型：

220V：F10A/250V

110V：F20A/250V

1200W＜功率＜2400W的机型：

220V：F20A/250V

注：功率≥2400W机型不带此保险丝,内置断路器。

- 性能指标

4.1 显示分辨率

| 电压分辨率 | ＜100V: 10mV ≥100V: 100mV |
| --- | --- |
| 电流分辨率 | ＜100A: 10mA ≥100A: 100mA |
| 功率分辨率 | ＜10W: 1mW ≥10W: 10mW ≥100W: 0.1W ≥1000W: 1W |
| 负载等效电阻显示分辨率 | ＜10R: 1mR ≥10R: 10mR ≥100R: 0.1R ≥1000R: 1R |

4.2输出参数（使用此规格时，请确保开机10s以上）

电压稳定度：≤±(0.2%+5个字）

电流稳定度：±(0.5%+5个字）

负载稳定度：≤0.5%

纹波及噪声：≤1%（有效值）

4.3电压电流值预设精度

输出电压预设精度：± 0.1V

输出稳流预设精度：± 0.1A

4.4 操作环境：

室内使用

海拔：≤2000m

环境温度：5℃~ 40℃

相对湿度：＜80%

4.5 储存环境：

室内储存

环境温度：0 - 70℃

相对湿度：＜70%

4.6电源输入

AC220V±10%,50Hz (或AC110V输入或AC100V/220V手动切换)

4.7附件：

说明书1份；合格证 1份；电源线1根(2400W以下机型)

4.8 裸机尺寸

＜2400W机型:330(D)×250(W)×155(H)mm

≥2400W机型:410(D)×250(W)×155(H)mm

4.9 包装尺寸：

＜2400W机型:420(D)×310(W)×220(H)mm

≥2400W机型:497(D)×310(W)×220(H)mm

4.10重量：

| 类型 | ＜2400W | ≥2400W |
| --- | --- | --- |
| 净重 | 约5Kg | 约7.5Kg |

第五章 产品有毒有害物质申明

| 部件 名称 | 产品有毒有害物质或元素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路组件 | X | O | O | O | O | O |
| 变压器 | X | O | O | O | O | O |
| 连接线 | X | O | O | O | O | O |
| 五金机箱 | X | O | O | O | O | O |
| 电源线 | X | O | O | O | O | O |
| 电子 材料 | O | O | O | O | O | O |
| 塑胶 面板 | O | O | O | O | O | O |
| 包装 材料 | O | O | O | O | O | O |

O:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

说明：此表显示产品可能包含这些物质，但这些信息可能随技术发展而不断更新；标有“X”的原因是：现阶段没有可提供替代的技术和部件，且符合中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

第六章 保修服务

- 真诚感谢您选用本电源，我司将严格执行国家三包政策。对不是人为因素造成，而属于产品本身质量问题的，您可凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。超出保修期的，只收取更换零配件的费用。

2、送修产品时请妥善包装运送，如运送过程中有破损或遗失，本公司恕不负责。

- 保修卡请务必让售后单位盖章和注明日期，以确保您的权益。

4、以下情况不属免修服务范围：

（1）超过三包有效期的。

（2）擅自涂改三包凭证的。

（3）未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的。

（4）自然灾害，电网故障或其它不可抗拒因素造成产品的损坏。

（5）附件不在保修范围之内。

（6）三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的。

保修卡

此卡为产品保修凭证，请务必妥善保管

| 产品名称 （产品型号） |  |
| --- | --- |
| 购买日期 |  |
| 售货单位 |  |
| 客户名称 |  |
| 客户地址 |  |
| 客户电话 |  |
| 故障描述 |  |

注：保修期12个月内享受免费保修服务（不含附件），运费谁寄谁出 (只限大陆客户)